回路电阻测试仪的故障现象及排除方法

回路电阻测试仪若出现如下故障现象，故障排除方法如下：

故障现象：

 1、开机后无反应，液晶屏无显示

 故障排除：1）检查有无交流电源；

 2）检查电源电缆；

 3）检查保险管底座内的保险管是否烧断。

 2、测试时电阻值明显偏大或显示为超量程

 故障排除：1）检查被测电阻值是否太大；

 2）检查电压输入线是否接在电流输出线的内侧；

 3）检查测试线极性是否接反；

 4）检查电压输出线有没有接好，被测件接头是否被氧化。

 3、旋转鼠标无反应

 故障排除：1）关闭电源重新开机；

 2）按复位键复位仪器。

 4、通信不成功

 故障排除：1）检查数据线是否接好；

 2）检查仪器是否进入联机状态；

 3）卸载驱动程序后重新安装；

 4）按复位键复位仪器。

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[大电流发生器](http://www.88770226.com/product/read/449.html)，[耐电压测试仪](http://www.88770226.com/product/read/444.html)，[直流高压发生器](http://www.88770226.com/product/read/442.html)，[直流电阻测试仪](http://www.88770226.com/product/read/409.html)，[真空滤油机](http://www.88770226.com/product/read/484.html)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!