直流高压发生器常见故障及处理方法

直流高压发生器使用必须严格按照说明书操作，并且持高压试验证上岗操作。出于安全考虑，直流高压发生器对操作者要求甚高。在使用过程中，也有许多常见故障需要自行处理，直流

高压发生器常见故障及处理方法如下：

1.接通电源，打开开关，红灯不良。

原因为电源线开路或电源保险管熔断，可根据情况更换电源或保险管。

2.按绿色按钮绿灯不亮。

调压电位器未归零，逆时针将调压电位器归零后恢复正常。

3.按绿灯按钮，绿灯亮，但升压绿灯灭，红灯亮。

原因有三个：倍压筒高压输出端接地短路、被试品接地短路、过压保护设置不对。

相应处理方法：检查输出高压线、被试品、重新设置高压保护值。

4.升压时绿灯灭，红灯亮。

被试品放电或击穿， 出现过压或过流保护动作。

检查被试品，重新设置整定值。

若以上方法仍无法解决问题，请立即联系厂家咨询售后，切勿自行拆机处理。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!