ZYDR-II电容电感测试仪应用及技术特点

ZYDR-II电容电感测试仪性能

：电力系统为了减小无功损耗，通常采用并联电容器组的方法来提高功率因数。在实际应用中，电容器补偿装置事故率比较高，这是由电容器装置工作状态的特点决定的。所以定期对电容器装置检测，早期发现电容器缺陷，避免故障扩大，是十分重要的

ZYDR-II电容电感测试仪功能特点

仪器可不拆线测量成组并联电容器的单个电容，测试方便，显示测量电容值的同时还可以显示测量的电压、电流、功率、频率、阻抗等数据；

仪器显示测量电感值的同时还可以显示测量的电压、电流、功率、频率、阻抗等数据；

仪器显示测量电流值的同时还可以显示电流的频率等数据；

仪器采用320×240大屏幕液晶显示，中文菜单提示，操作简便；

仪器内置大容量非易失性存储器：可存储1000组测量数据；

仪器内置高精度实时时钟功能：可进行日期及时间校准；

仪器自带高速微型热敏打印机：可打印测量及历史数据；

仪器试验电源过流保护功能：电源输出短路不会损坏仪器。

ZYDR-II电容电感测试仪技术参数

测量范围  电容：2uF～2000uF

电感：5mH～5000mH

电流：50mA～2000mA

测量精度  电容：±(1%读数+2字)

电感：±(1%读数+5字)

电流：±(1%读数+2字)

ZYDR-II电容电感测试仪外形尺寸   375mm×285mm×195mm

仪器重量   10kg

使用条件

环境温度   -10℃～50℃

环境湿度   ≤85%RH

工作电源   AC220V±10%

电源频率   50±1Hz

ZYDR-II电容电感测试仪使用方法

主界面中点击“电容测量”图标即可进入电容测试界面，点击屏幕上方选项卡可以选择Y型、Yn型、△型、Ⅲ型。

4、电感测量

主界面中点击“电感测量”图标，进入电感测试界面，确认接线无误，点击“测量”按钮开始测试，测试完成后，点击“保存”将保存本次测量数据。

5、数据查询

仪器zui大保存200组测试数据，用户在主界面中，点击“数据查询”图标进入数据查询界面查看保存的历史测量数据。

点击屏幕上的数据日期即可选择需要查看的数据，日期前的“√”表示该条数据被选中，点击“查看数据”即可查询被选中的历史数据，数据查看界面与电容电感测量数据界面相同。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!