- 讲解兆欧表在工作中的使用

- 兆欧表又叫摇表亦或叫绝缘电阻测仪 ，是一种简便、常用的测量高电阻 的直读式仪表，可用来测量电路、电机绕组、电缆、电气设备等的绝缘电阻。兆欧表上有3个分别标有接地（N或E）、电压（U或L）、保护环（G）的接线柱，使用时不仅要接线正确，端钮拧紧，还要注意以下事项：

- 一、测量前先将兆欧表进行一次开路和短路试验，检查兆欧表是否正常。具体操作为：将两连接线开路，摇动手柄指针应指在无穷大处，再把两连接线短接一下，指针应指在零处。

- 二、被测设备必须与其他电源断开，测量完毕一定要将被测设备充分放电（约需2~3分钟），以保护设备及人身安全。

- 三、兆欧表与被测设备之间应使用单股线分开单独连接，并保持线路表面清洁干燥，避免因线与线之间绝缘不良引起误差。

- 四、摇测时，将兆欧表置于水平位置，摇把转动时其端钮间不许短路。摇测电容器、电缆时，必须在摇把转动的情况下才能将接线拆开，否则反充电将会损坏兆欧表。

- 五、摇动手柄时，应由慢渐快，均匀加速到120r／min，并注意防止触电。摇动过程中，当出现指针已指零时，就不能再继续摇动，以防表内线圈发热损坏。

- 六、为了防止被测设备表面泄漏电阻，使用兆欧表时，应将被测设备的中间层（如电缆壳芯之间的内层绝缘物）接于保护环。

- 七、应视被测设备电压等级的不同选用合适的绝缘电阻测试仪。一般额定电压在500伏以下的设备，选用500伏或1000伏的兆欧表；额定电压在500伏及以上的设备，选用1000～2500伏的兆欧表。量程范围的选用一般应注意不要使其测量范围过多的超过所测设备的绝缘电阻值，以免使读数产生较大的误差。

- 八、禁止在雷电天气或在邻近有带高压导体的设备处使用兆欧表测量。

- 附：ZKY-2000型真空度测试仪产品参数:

- 1.真空度测量范围：9.999×10-1～1×10-6

- 2.离子电流测量范围：9.999×10-1～1×10-7

- 3.测量误差：＜10%

- 4.测量分辨率：10-5pa

- 5.允许环境温度：-20℃～50℃

- 6.空气湿度：≤80%RH

- 7.电源：AC，220V，50Hz±10%

- 8.外型尺寸：420×290×210（mm）

- 9.高压输出：脉冲≤30kV15kHz

- 10.重量：8kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!