Q3-V-Q4-V-Q8-V-Q11-V静电系电压表技术指标

Q3-V-Q4-V-Q8-V-Q11-V静电系电压表特点：
1） 可用于直流高电压测量；
2） 可用于宽频交流高电压测量；
3） 可用于弱信号的高电压测量；
4） 可以实现多量限高电压测量：即一只静电系电压表，同时拥有三个不同量限，可以同时满足不同电压的测量，具有普通高压表三只才能实现的功能。

Q3-V-Q4-V-Q8-V-Q11-V静电系电压表型号、规格、及准确度等级：

| 型号 | 规格 | 准确度等级 |
| --- | --- | --- |
| Q3-V | （7.5-15-30）kV | 1.5 |
| Q4-V | （20-50-100）kV | 1.0 |
| Q8-V | （50-100-200）kV | 1.5 |
| Q11-V | （10-20-50）kV | 1.0 |

| 名称 | 型号 | 准确度％ | 规格 | 用途、特点 | 尺寸（mm）重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静 电 系 电 压 表 | Q3-V | 1.5 | 0-7-5-15-30KV 额定频率： 20Hz-5MHz Q2-V型额定频率 20Hz-0.5MHz | 本类仪表输入阻抗 *，消耗甚微． 光标指示。造于测量直流及宽频率范围交流电压，故为电子工 业、科学研究、高 能物理、实验电气 计量等高压测量工 作场所广泛应用。 | 552×288×249 11kg |
|  | Q4-V | 1.0 | 0-20-50-100KV 额定频率： 45Hz-0.5MHz |  | 556×440×750 20kg |
|  | Q8-V | 1.5 | 0-50-100-200KV （可延长到250KV） 额定频率： 45Hz-0.5MHz |  | 1000×750×1480 75kg |

用途:

本系列仪表系我公司引进*，设计研发的一款专门针对宽频、高电压信号测量的仪表。本系列仪表采用感应式原理，几乎不衰减被测量高压信号，广泛用于电子工业,科学研究、高能物理、实验电气计量等高压测量工作场所。

附：FRC高压测量分压器主要特点

1、分压器采用高精度电阻，电容组合件，特种工艺灌封，干式密封，不存在漏油问题。

2、高压测量分压器输入阻抗高：降低了测试电流、功耗小，使产品体小质轻、性能稳定、测量精度高。

3、分压器、多值千伏表及电缆全部安放在一个铝合金箱内，安全可靠、便于携带和运输。

4、多值千伏表可直读直流平均值，交流峰值，真有效值，峰值 等电压值。

5、150KV以上采用有机复合绝缘外套，增加了表面爬距，大大降低了产品高度，使用携带更加方便。

FRC高压测量分压器主要技术指标

1、精 度：DC（±1.0%＋1个字） AC （±1.5%＋1个字）

2、分压比：150KV以下 1000：1 200KV以下 10000：1

3、电气强度：1.2倍工作电压

FRC高压测量分压器注意事项

1、试验现场不得有杂物，以免影响测量精度。

2、地线必须联接牢靠，确保安全操作距离。

3、试验完毕必须充分放电，显示“O”后，试验人员才能进入现场。

4、严禁超额定电压使用。

5、保证设备表面清洁，存放在阴凉、干燥处。

6、温度：0℃～40℃

7、湿度：25℃时不大于85%

FRC高压测量分压器使用方法

1、打开箱盖，箱盖上装有多值千伏表及电缆，提起箱体，分压器就安装在箱底上。

2、先将地线与分压器接地柱接牢，再将电缆的一端接分压器，另一端接多值千伏表。

3、将被试品与分压器均压环牢固联接。

4、检查接线无误，严守操作距离，接通高压即可进行测量。

5、高压测量分压器多值千伏表读数单位为“KV”首先按下电源键，显示“O”。按下DC 直流键显示直流电压值；按下AC峰值键显示交流峰值；按下AC真有效值键显示交流真有效值；按下AC 峰值 键显示峰值 电压值。

6、多值千伏表显示窗口，若左上角显示“←” 时，说明9V电池应更换。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!