GT80-3直流高压发生器应用技术特点

直流高压发生器具有多种保护功能，如：低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。智能直流高压发生器采用故障取样的传感器，动作时间为纳秒级，光隔离元件也为纳秒级，动作时间一般在10微秒可*关断直流主回路。推动信号快速关断保护在输出端采用传感器取样，反应时间为纳秒级，通过纳秒级的光隔离元件和纳秒级的模拟开关，全过程在2微秒内将功放电路的推动信号切断，保证在输出短路的情况下，不损坏功率器件。是指主要用于绝缘和漏电检测中的高压电源，现在高压电源和高压发生器已经没有严格的区别。直流高压发生器在行业内*采用分节式结构，即既可用于高电压等级，又能用于较低电压等级，并保持其精度不变。以100/200kV/2mA分两节为例，单节时可做100kV/2mA使用，可用于35kV及以下系统电气设备直流高压试验，此时可保证测量的准确性避免大马拉小车；两节使用时可做200kV/2mA 使用.可用于220kV分节、110kV及以下氧化锌避雷器直流试验及交联电缆的直流耐压试验。真正做到一机两用，大大方便了现场用户的使用。

GT80-3直流高压发生器产品特点

１、机箱采用通用型机箱，立卧两用。

２、采用中频倍压电路，应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。

３、采用电压大反馈，输出电压稳定度高，纹波系数小≤1%。

４、全量程平滑调压，电压调节细度好调节精度≤0.5%，稳定度≤1%，电压电流误差1%±1个字。

５、升压电位器零起升压。

６、0.75UDC1mA功能按钮，方便氧化锌避雷器试验，精度≤1%。

７、过压保护采用拔码设定，一目了然，误差±1%。

GT80-3直流高压发生器产品成套性

1、高压倍压体主机（配铝合金箱）一台；

2、控制箱一台；

3、电源线一根；

4、高频输出七芯电缆一根；

5、产品出厂试验报告一份；

6、输出线一根；

7、产品使用说明书一份；

8、产品合格证、保修卡一份；

9、保险管4只。

10、高压屏蔽数显微安表一只。

注意事项

1.确保人身安全，在此反复提醒用户注意控制箱及高压塔的良好接地以及停机后的试品及高压塔放电问题。

2.请不要遮挡控制箱上下通气孔，并防止异物从孔中掉入，如控制箱有风扇时，应经常检查风扇是否正常运转。

3.当高压塔绝缘筒脏污时请用干布擦净，不可用洒精，汽油等有机类溶剂擦洗。可用洗涤剂清洗绝缘筒表面，等风干后方可使用，运输或不使用时请放入铝合金箱内。

4.换保险管时，请按保险管座旁标定的安培数更换保险管。

- 若高压屏蔽微安表上显示“LOW  BAT”时，请更换9V电池，以避免测量误差，不用时请关掉电源。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!