DHV系列直流高压发生器产品技术特点及应用

DHV系列直流高压发生器技术条件:

电源：AC220V±10%，50Hz±1%
输出电压指示精度：<1级
输出电流指示精度：<1级
纹波系数：≤0.5%
0.75倍输出电压指示精度：<1级，带锁存

一、DHV系列直流高压发生器使用条件

相对湿度：25℃时不大于85%，无凝露
工作方式：间断使用30分钟
环境温度：- 10 ~ 40℃
海拔高度：1500m以下

保护功能

内部过压保护, 内部过流保护
外部过压保护(保护电压可整定), 外部过流保护或击穿保护
内部功率保护
非零点启动保护
定时声讯报警

配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制机箱 | 1 | 台 |  |
| 2 | 高压倍压筒 | 1 | 节 |  |
| 3 | 电源线 | 1 | 根 |  |
| 4 | 高频输出多芯电缆线 | 1 | 根 |  |
| 5 | 保险 | 3 | 只 |  |
| 6 | 伸缩式放电棒 | 1 | 根 |  |
| 7 | 伸缩式放电棒接地线 | 1 | 根 |  |
| 8 | 高压屏蔽微安表 | 1 | 只 |  |
| 9 | 微安表测试线、夹子 | 1 | 套 |  |

注意事项：

1）每次试验以前，务必检查接地线是否牢靠。
2）每次试验以前，注意保持安全距离，试验结束后，务必将倍压筒充分放电后才能拆除连线。
3）在试验过程中，一旦过压保护或过流保护侗族4，如果需要再次试验，必须先断开电源，待仪器的各项指示均消失后，再合上电源开关，才可重复上述试验过程。

二、主要技术参数:

1、额定输出电压：0 ～60KV、0～120KV、0 ～200KV
2、输出电压极性：负极性
3、额定输出电流：2mA
4、额定输出功率：200W、300W、400W
5、直流高压脉动因数：小于2.5%
6、内附直流高压测量系统准确度：误差小于是1.8%
7、泄漏电流测量仪表准确度：误差小于1%
8、仪器本身泄漏电流：小于1uA
9、供电电源：交流单相220V ±10%、50±1Hz
10、环境温度：—20℃～40℃
11、相对湿度：不大于90%

三、使用方法:

操作步骤：
1、用导线把发生器挡地螺丝、被试品挡地端与大地地线接好接牢。
2、取出尼龙引出杆擦净并与球形高压测流表拧在一起，插入高压输出套管中。
3、将备用的屏障电缆线插头插入球形测流表中（此时表中有000显示），另一端与被试品接好。（注意该电缆外皮带高压，必须与地绝缘）
4、将高压发生器电缆五芯插头插入控制箱拧好，再插上控制箱电源线，将调压旋钮逆时针调到零点，按启动开关后即可根据需要进行调节升压式作。（本机设有零位闭锁及接地保护，调压旋钮不归零时不能启动，没接好地线时也不能启动）。
5、测试完后关机，待高压自动降到接近零时（机内设有大于200uA电流的自动泄放电阻）再用放电棒对被试品放电后，拔下电源插头，方可动手拆线。
说明：
本机出厂时已将过压及过流自动保护值分别调到稍大于电压额定值及电流额定值。用户如果需要改变自动保护值，方法如下：
过压保护：升压到需要设定的保护值（可拔掉高压输出电缆空载加压），用螺丝刀慢慢调面板上的电压值小孔内电位器，调到保护动作为止。再升压检验，反复调试确定。
过流保护：接一适当负载，升压使电流达到需要设定的保护值（可在低电压下调）用螺丝刀慢慢调面板上电流值小孔内电位器，调到保护动作为止，再反复检验一下。
请注意保持高压引出套管内的清洁。
高压测流表
本单位备有0 ～1999uA、0 ～19999uA、0～1999.9uA，三种球形高压测流表供用户选取购，使用时将该表一端拧在高压引出杆上，另一端用屏蔽电缆插上即可测量，该数字表内装的9V电池，电缆插头插上则电池电源开，拔下插头电池电源自动关闭。测量完时请将插头拔下以免电池耗电。

四、特点

1、小型便携，适合现场使用。
   仪器体积小、重量轻、可以方便携带。
2、密封式，机械强度高，不怕潮湿和灰尘。
   高压电路，限流电阻及测量电阻等全部密封于一金属外壳中，不受环境潮湿和灰尘的影响，可在阴雨潮湿和大风，灰尘及—20℃～40℃等恶劣环境中工作，性能稳定，机械强度高。
3、精度高测量准确。
   有高压端及低压端测泄漏电流（负载电流）两种功能，高压端测泄漏电流，有用球形屏蔽数字显示，不用换挡，精度为1uA或0.1uA显示清楚，精度高、不怕放电冲击。仪器本身泄漏电流小于1uA。
4、自动保护，操作安全方便，有可调阀值的输出过压，过流保护，并有零位保护和接地保护，调压旋钮不归零不能启动，地线没接好不能启动，不会误动作。
高压发生器用金属外壳全密封接地，无高压电气接点暴露，操作安全，抗干扰性强。
5、可靠性高，主机不用维修。
   工频220V经自藕调压给变压器升压再经倍压整流后输出高压，不用变频，电路简单不易出故障，主机高压发生器由于密封可靠性高，不用维修。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!