ZC11D-10兆欧表规格及性能特点

本仪表用于测量各种电机、电缆、变压器、电讯元器件、家用电器和其他电气设备的绝缘电阻。
ZC11D型仪表主要适用于电阻丝应变片之绝缘测定

兆欧表ZC11D-10规格及性能

1、使用条件：温度-25~+40℃相对湿度不大于80％。
2、摇柄额定转速：150r/min。
3、刻度弧长：约80mm。
4、外型尺寸：1＊b＊h.mm：215＊135＊130。
5、重量：约2.5kg。
6、倾斜影响：当仪表自水平位置向任一方向倾斜5°时，仪表允许改变量为等级指数的50％。
7、外磁场影响：当外界磁场度为0.4kA/m时，仪表允许改变量为等级指数的100％。

兆欧表ZC11D-10规格

| 型号 | 额定电压 |  | 测量范围M欧 | 准确度 | 绝缘电阻 | 耐压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （V） | 允差 |  |  | M欧 | kV |
| ZC11D-10 | 2500 | ±10％ | 0-2500 | 20 | 30 | 3.5 |

ZC11D-10操作与使用
1、本仪表在使用时须远离磁场，水平放置。
2、在作绝缘测定时，可将被测物的两端分别连接在“接地"及“线路"两接线柱上，按额定转速转动摇柄，即可测得电阻数值。
3、在作通地测试时，将被测端接“线路"而以良好之地线接于“接地"柱上。
4、在进行电缆缆芯对缆壳的绝缘测定时除将被测两端分别接于“接地"与“线路"两接线柱外，再将电缆壳芯之间的内层绝缘物接“保护环"，以消除因表面漏电而引起的测量误差。

ZC11D注意事项

1、绝缘电阻表在不使用时应放于固定的橱内，环境气温不宜太冷或太热，切忌放于污秽，潮湿的地面上，并避免置于含腐蚀作用的空气（如酸、碱等蒸汽）之中。
2、应尽量避免剧烈、*的震动，使表头轴尖和宝石受损而影响刻度指示。
3、接线柱与被测物间连接之导线不能用绞线，应分开单独连接，不致因绞线绝缘不良而影响读数。
4、在进行测量前后对被测物一定要进行充分放电，以保障设备及人身安全。
5、在雷电或邻近带高压导体的设备时，禁止用绝缘电阻表进行测量，只有在设备不带电又不可能受其他电源感应而带电时才能进行。
6、ZC11D转动摇手柄时由慢渐快，如发现指针指零时不许继续用力摇动，以防线圈损坏。

- 尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!