扬州志力电气科技有限公司
                  地址：扬州宝应柳堡工业区
                  电话：0514-88771811

- ZDY振动测量仪

使

用

说

明

书

扬州志力电气科技有限公司

五、注意事项：

- 加速度、速度、位移三种方式的选择。一般的

高频段选用加速度测量，中频段选用速度测量，低频段选用位移测量。也可以根据不同工件灵活选择。

- 传感器在使用过程中应避免摔打、敲击，其连接导线不宜扭曲或从根部拉动。

- 仪器须每年标定一次。

六、随机附件：

1．主  机。           壹台

2．加速度传感器。     壹个

3．探  杆。           壹根

4．磁吸座。           壹个

5．使用说明书。       壹份

-4-

一、慨述：

随着设备故障诊断及状态监测技术的日益推广及普，对检测仪器提出了更高的要求。ZDY振动测量仪广泛应用于石油、化工、冶金、机械、矿山、烟草等行业。

ZDY振动测量仪是一种数字显示多功能振动测量仪器。该仪器配有压电式加速度计和磁吸座，能方便地测量出机械振动的加速度值（A）、速度值（V）、位移值（M），测量结果均为真有效值读数。

该仪器采用集成化设计，结构紧凑合理。9V充电池供电。触摸按键开关。3位半液晶显示示值、整机外观美观大方，是较为理想的便携式测量仪器。该仪器适用于各种设备的点检、巡检、定期检，能方便地进行各种机械设备的状态监测和故障诊断。

为了正确使用该仪器，发挥其最大功能，在操作前请仔细阅读本说明

二、主机前视图：

-1-

1．液晶显示屏. 2. 加速度档. 3. 速度档.

4. 位移档.  5. 电源开.   6. 电源关

7. 传感器输入插座

三、主要技术指标：

1．加速度测量范围：0—199.9 m/s2  （有效值）

2—3000 HZ （频率响应）

2．速度测量范围： 0—199.9 mm/s （有效值）

5—1000 HZ   （频率响应）

-2-

3．位移测量范围： 0—1999 um  （峰峰值）

5—200  HZ  （频率响应）

4．测量误差范围： ≤5%

5．传感器类型：     压电式加速度计

6．供电方式：     9V层叠电池

四、操作说明：

- 电源开关：按“ON”键为开机，按“OFF”键为关机。

- 测量选择：按“A”键为加速度测量。按“V”键为速度测量。按“M”键为位移测量。开机后处于加速度测量状态。

- 读数指示：加速度、速度、位移的测量结果均由3位半液晶表显示。应注意显示屏上测量单位的变化。

- 欠电压指示：电池用久后，电池电压将下降。当液晶显示屏左下方出现B 时，应及时更换电池, 电池为9V层叠电池。

-3-