- XF30A-2型多功能校准仪功能特征

- U.用途、特点

XF30A-2型多功能校准仪是智能化交、直流标准电压、电流校准仪。（其中交流输出为真有效值显示）。三窗口同时显示输出实际值、百分比和被检表满度值。可设置被检表满度值，并可根据被检表的刻度选择相应的步进量。幅值调节和频率调节采用键盘控制。本电源具有频率显示窗口,可校验工频频率表。本电源具有量程宽、分档细、功能多、精度高、稳定性好、使用方便、容易携带等特点。 适用于检定、校验各种0.5级以下交、直流电压、电流表，特别适用于生产线上作表头打点使用。

- U.主要功能

- L.5½位LED数字显示输出量，按实际值和百分比（5位）两种方式同时显示。

- L.采用键盘控制输出量的增减。键盘控制量分为100%/N、 10%/N、1%/N、0.1%/N（N为3、4、5、6、7、8、9、10、15）。

- L.外控调节器可以离机控制输出量的增减。

- L.交、直流电压输出范围为0～1000V。

- L.交、直流电流输出范围为0～20A。

- L.供选择的交流频率为：50Hz、60Hz、400Hz，45Hz～65Hz连续可调（最小步进量为0.1Hz），350Hz～450Hz连续可调（最小步进量为1Hz）。

- L.输出超载能自动保护，手动复位。

- U.技术性能

- L.稳定性： AC < 满量程的0.02% / 5分钟；DC < 满量程的0.01% / 5分钟

- L.交流失真度：	< 0.5%

- L.直流纹波系数：< 0.1%

- L.输出频率准确度：< 0.1%+1个字

- L.输出电压、电流的范围及准确度（23℃±2℃ ，输出值大于10%量程）

| 输出项目 | 输出范围 | 额定输出 | 最大输出 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交直流 电压 | 0-200mV | 20mA | 100mA | 基本误差： DC：±（0.03%读数 +0.02%量程） AC：±（0.05%读数 +0.03%量程） ACI：≤1mA不考核 |
|  | 0-1V-2V | 50mA | 100mA |  |
|  | 0-5V-10V-20V | 100mA | 200mA |  |
|  | 0-50V-100V-200V | 50mA | 100mA |  |
|  | 0-500V-1000V | DC20mA AC40mA | DC40mA AC60mA |  |
| 交直流 电流 | 0-1A |  | DC20V (AC6V) |  |
|  | 0-2A-5A-20A |  | 2V(3V) |  |
| 注：作环境温度超过23℃±2℃，每变化10℃，附加误差小于该量程 基本误差 |  |  |  |  |

- L.电源功耗： 交流220V±10%，频率50Hz±1Hz；功耗< 200VA

- L.工作环境： 工作环境的温度5℃～35℃，相对湿度<80%

- L.工作时间： 连续

- L.产品外形尺寸：142×480×420mm

- L.重量：16kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!