- SJ1型数字式接地电阻测量仪技术指标

- 一、概述

- SJ1型数字式接地电阻测量仪，是专门测量各种电力系统、电气设备、避雷针等接地装置的接地电阻的仪表。本产品是采用集成电路组装的全电子式仪表，

- 测试原理电路工作稳定可靠，液晶数字显示准确、直观。操作简单、测量方便、使用安全，在测量地电阻的基础上还增加了交流电压档，可用来测

- 量接地体的地电压，让用户使用起来更加灵活方便。产品结构设计轻巧，外形美观、携带方便，仪表内附充电电池和充电电路，适合于各种野外场合使用。

- 二、技术指标

- 1、电阻档：

- 0~19.99Ω, 精度为示值的±3％±1个字。

- 0~199.9Ω, 精度(10~199.9Ω内)为示值的±3％±1个字。

- 2、电压档：

- AC 0~199.9V，精度为示值的±5％±1个字。

- 3、辅助探棒的影响：

- 4、地电压的影响，当地电压为5V（AC50Hz）时，对测量影响不大于示值的±5％±1个字。

- 5、供电方式：机内带有12V，0.5Ah充电电池一组，消耗电流约90mA，允许电压下降20％，并设有欠压指示，同时机内还带有充电电路和充电指示。

- 6、绝缘电阻：

- 500V兆欧表测，不小于50MΩ

- 7、额定使用条件：

- 环境温度：0－40℃，相对湿度：≤90％

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！