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ZYZZ-40A直流电阻测试仪是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、大修、改变分接开关后、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目。可以检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路，可以检测电压分接开关的各个位置接触是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符，引出线是否有断裂，多股导线并绕是否有断股等情况。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要，我公司研制的型直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术，具有体积小、重量轻、输出电流大、重复性好、抗干扰能力强、保护功能*等特点。整机由高速单片机控制，自动化程度高，具有自动放电和放电报警功能。仪器测试精度高，操作简便，可实现变压器直阻的快速测量。
 
ZYZZ-40A直流电阻测试仪性能特点：
1、整机由高速单片机控制，自动化程度高，操作简便。
2、采用高频开关电源技术，输出电流大，适合大中型变压器直流电阻测量。
3、保护功能*，能可靠保护反电势对仪器的冲击，性能更可靠。
4、具有声响放电报警，放电指示清晰，减少误操作。
5、响应速度快，可在测量状态直接转换有载分接开关，仪器自动刷新数据。
6、采用立式机箱结构，便于现场使用。
7、智能化功率管理技术，仪器总是工作在zui小功率状态，有效减轻仪器内部发热，节约能源。
8、点阵式液晶，中文菜单，打印输出。

技术指标：
1、输出电流：2.5A、5A、 10A、20A、40A
2、量程：　
（1）50μΩ～500mΩ   （40A）
（2）100μΩ～1Ω     （20A）
（3）500μΩ～2Ω     （10A）
（4）1mΩ～4Ω       　(5A）
（5）2mΩ～8Ω       　(2.5A）
3、准确度：0.2%
4、分辨率：0.1μΩ
5、工作温度：0～40℃
6、环境湿度：≤90%RH，无结露
7、工作电源：AC220V±10%，50HZ±1HZ
8、净重：13KG
9、外形尺寸：440*240*390

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！
