SWB-III数字高压直流微安表性能指标

1、测量精度：1%； 
2、量 程：2000μA； 
3. 测量范围：0～199.9uA～1999.9 uA
4. 分辩率：0.1 uA或0.01uA 
5. 精度：0.2%±1个字 
6. 工作电源：9v（层叠电池） 
7. 工作环境：环境温度：0～40℃ 环境湿度：<85% 
8. 显示方法：显示4位特制大液晶数显表（窗口装导电玻璃）。 
9. 全屏蔽：表壳为Φ130㎜×60㎜呈椭圆型，材料选用轻金属经表面处理，显示窗口用导电玻璃，并用壳体相连，使测量系统真正*屏蔽。 

产品特性
1、不锈钢外壳，圆弧状可有效消除电晕；
2、*保护电路，保证放电不损坏；
3、3½大屏液晶显示；
4、可用于DC800kV以下；
5、采用内置9V叠层电池；
6、附配高压屏蔽电缆。

一、高压直流电流泄漏表产品简介
KESWB（ZGF)型系列数字微安表用于测量直流泄漏电流或回路电流值，数字微安表可与直流高压发生器和各种试验变压器配套使用。

二、数字微安表 技术指标
1、工作电压：DC9V（内置电池）
2、测量精度：0.5％             （特殊精度可定制）
3、量程范围：0～19999μA （特殊量程可定制）  
4、分 辨 率：1μA                  （特殊分辨率可定制）
5、工作温度：-20～50℃
6、工作湿度：＜90％RH 不结露
7、海拔高度：≤2000m

一.  概述
GDSWB型高压直流数字微安表是测量高压电器或绝缘材料等被试品的直流耐压和泄漏电流，是不可少的直流电流表。主要为直流高压发生器和高压试验变压器的直流试验配套使用的精密仪表，是对直流高压泄漏电流测试的Z理想的仪表工具。
直流耐压中泄漏电流测量，是预防性试验规程中的一项重要的试验项目，而传统的指针式微安表在测量直流泄漏电流时，具有读数误差大，抗干扰能力差，抗冲击电流不能保护等缺点。具有使用，不怕放电冲击，精度高，数字显示清晰，指示稳定，量程大，过载能力强，可自动转换量程（换档）。为了防止测试现场的杂散电流窜入表内，该仪表壳材料选用轻质金属壳体，仪表有良好的屏蔽。对抗干扰和冲击电流能力强，是替代传统的指针式微安表的理想产品。

二. GDSWB型高压直流数字微安表主要技术参数指标
1.测量范围：0～199uA～1999 uA分辩率：0.1 uA
2.精度：0.2%±1个字
3.工作电源：9v（层叠电池）
4.工作环境：环境温度：0～40℃
环境湿度：‹85%
5.显示方法：显示4½位特制大液晶数显表（窗口装导电玻璃）。
6.全屏蔽：表壳材料选用轻金属经表面处理，显示窗口用导电玻璃，并用壳体相连，使测量系统真正屏蔽。

三、使用方法
1.屏幕微安表通过下面的螺母见图，底部“2”为孔M10螺母，使用时将M10螺母拧在顶部高压输出端，此时高压数显屏幕微安表电源接通，即仪表显示-000，表示正常。
或者在直流试验变压器上使用，将GDSWB型高压数显屏幕微安表用同样的方法，将螺母旋装到直流变压器的高压端螺栓上使用。
2.将 配套的高压屏蔽引线的一端接在仪表的右上角“1”的插孔内，见图。右上角“1”为仪表引到试品的高压屏蔽引线双芯插孔。插入时，引线的屏蔽与微安表的屏蔽相接通。另一端芯线夹子接到试品上，使整个高压测量回路处于全屏蔽状态，排除了高压对地的电晕电流和其他杂散电流的影响，使微安表测到的数据是真正的试品泄漏电流。但屏蔽线要高悬空，有高电压不能靠地。
3.接好滤波电容（是指在交直流试验变压器上，做直流耐压试验而使用的滤波电容）。
4.测量试验完毕后，用放电棒进行多次放电后卷好高压屏蔽线，拧下仪表，妥善保管好仪表。

一.  注意事项
1.仪表中已装有过载保护，但还是应避免过大的电流冲击。
2.为了使仪表精度，连续使用三、四个月后，此时可更换电池，或当仪表显示“凸”时应更换电池，确保仪表精度。
3.在读、记表数时，要注意小数点的变化，以免读、记错电流数值。
4.如不用，应卸下电池。
5.注意防潮，防剧烈震动。

二.产品的成套性
1. GDSWB型高压数显屏蔽微安表1只
2.高压屏蔽引线1根
3. 9v叠式电池一只（已装入表内）
4.夹试品的夹子，已配在线上1只
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尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！
