SMG2000E双钳数字相位伏安表规格特点

SMG2000E数字双钳相位伏安表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、手持式、双通道输入测量仪表。用该表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位，判别感性、容性电路及三相电压的相序，检测变压器的接线组别，测试二次回路和母差保护系统，读出差动保护各组CT之间的相位关系，检查电度表的接线正确与否等。采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流，因而测量时无需断开被测线路。测量U1-U2之间相位时，两输入回路绝缘隔离，因此避免了可能出现的误接线造成的被测线路短路、以致烧毁测量仪表。显示屏采用了高反差液晶显示屏，字高达25mm，屏幕角度可自由转换约70°，以获得好的视觉效果。

1.2基本误差

1. 参比工作条件

（1）环境温度：（23±5）℃

（2）环境湿度：（45～75）% RH

（3）被测信号波形：正弦波、β=0.02

（4）被测信号频率：（50±0.2）Hz

（5）被测载流导线在钳口中的位置：任意

（6）测量相位时被测信号幅值范围：100V～220V、0.5A～1.5A

（7）外参比频率电磁场干扰：应避免

2. 基本误差极限

（1）交流电压（见表1）
表1：交流电压测量误差

| 量 限 | 分 辨 率 | 基本误差极限 |
| --- | --- | --- |
| 20V | 0.01V | ±（0.3%读数+0.2%量程） |
| 200V | 0.1V |  |
| 500V | 1V |  |

输入阻抗：各量限均为2MΩ

（2）交流电流（见表2）

表2：交流电流测量误差

| 量 限 | 分 辨 率 | 基本误差极限 |
| --- | --- | --- |
| 200mA | 0.1mA | ±（0.3%读数+0.2%量程） |
| 2A | 1mA |  |
| 10A | 10mA |  |

（3）相位

U-U、U-I、I-I（见表3）

表3：工频相位测量误差

| 范 围 | 分辨率 | 基本误差极限 |
| --- | --- | --- |
| 0～360° | 1° | ±2° |

测U1-U2相位时电压输入回路阻抗：40kΩ
1.3工作误差

1. 额定工作条件

（1）环境温度：（0～40）℃

（2）环境湿度：（20～80）% RH

（3）被测信号波形：正弦波、β=0.05

（4）被测信号频率：（50±0.5）Hz

（5）被测载流导线在钳口中的位置：任意

（6）测量相位时被测信号幅值范围

测U1-U2相位时：30V～500V

测I1-I2 相位时：10mA～10.00A

测U1-I2 或 I1-U2 相位时：10V～500V、10mA～10.00A

（7）外参比频率电磁场干扰：应避免

2. 额定工作误差极限

在上述额定工作条件下，各被测量的额定工作误差极限不超过相应基本误差极限的两倍。

1.4其它技术特性

1. 显示位数：三位半

2. 采样速率：3次/秒

3. 电源：单个 9V 迭层电池、电源电流小于5mA

4. 外形尺寸

表壳尺寸：192mm×95mm×55mm

钳壳尺寸：140mm×42mm×20mm

钳口尺寸：Φ7mm×9mm

5. 重量

表体：280g

测量钳：2×200g

6. 储存条件

温度：－10℃～50℃

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！