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用途和特点
1.1 QJ84A型数字直流电桥(又称双桥，以下简称电桥) 是凯尔文电桥的更新换代产品, 适合于工矿企业、实验室和车间现场, 对直流低值电阻作精密测量。
1.2 采用4½LCD大数显，且具有背光功能，读数直观、清晰、功耗低，尤其适宜在光线较强及夜间的现场使用。
1.3 测量范围宽，在0～20kΩ范围内，分七个量程，0.05级，最小分辨率为1μΩ。
1.4 采用新颖半桥电路，用精密电阻作基准，故电桥的测量精度、温度系数和年稳定性等技术指标均优于用稳压器件作基准的各类电阻测量仪器。
1.5 测量输入回路采取保护措施，在测量带有电感的直流电阻时，能大大减少电感反电动势，提高电桥安全性。
1.6 电桥采用高功率镍氢充电电池（外附充电器），具有容量大和使用寿命长等特点，尤其适合在无交流电源的场合使用。
1.7 采用国际流行的新颖PⅢ型外壳，以高强度工程塑料为原料，具有美观大方、耐腐蚀、坚固实用、抗挤压性能好等特点，尤其适合车间现场和野外使用。
2、  技术数据
2.1  使用条件
2.1.1 环境温度：20℃±15℃
2.1.2 环境相对湿度：75%以下
2.1.4 无剧烈震动和机械冲击。
2.1.5 空气中不含有足以腐蚀仪器的灰尘和杂质。
2.1.6 不应受强的电磁场干扰。
2.1.7 通风条件良好。
2.2  量程、测量范围、分辨力及基本误差

标准条件：温度20℃±1℃，相对湿度40%～60%；

产品在标准条件下符合表1规定。
表1
	量程
	测量范围
	分辨率
	基本误差
	测试电流

	20mΩ
	19.999mΩ
	1μΩ
	0.5
	680mA

	200mΩ
	199.99mΩ
	10μΩ
	0.2
	680mA

	2Ω
	1.9999Ω
	100μΩ
	0.05
	68mA

	20Ω
	19.999Ω
	1mΩ
	0.05
	68mA

	200Ω
	199.99Ω
	10mΩ
	0.05
	6.8mA

	2KΩ
	1999.9Ω
	100mΩ
	0.05
	680μA

	20KΩ
	19999Ω
	1Ω
	0.05
	68μA



2.3  基本误差极限见表2
表2
	量程
	基本误差极(Ω)

	20mΩ
	±(0.4%Rx+0.03%Rm)

	200mΩ
	±(0.1%Rx+0.02%Rm)

	2Ω
	±(0.05%Rx+0.015%Rm)

	20Ω
	±(0.04%Rx+0.01%Rm)

	200Ω
	±(0.04%Rx+0.01%Rm)

	2KΩ
	±(0.04%Rx+0.01%Rm)

	20KΩ
	±(0.04%Rx+0.01%Rm)


          表中：Rx--被测电阻值   Rm--满量程值

使用方法
5.1准备
5.1.1安装电池并充电：电桥使用前，将5节电池组按极性装入电池盒，用外附充电器充电8～14小时，使充电指示灯全亮。
5.1.2开机：按下“POWER” 电源开关, 预热5分钟, 等待测量。
5.2校准
5.2.1电桥只有20mΩ量程需要对零点和准确度进行校准，由于校准时电池消耗电流较大，故校准时间尽量短。其它量程的零点和准确度由电路设计保证，毋须校准。
5.2.2校准方法
a. 零位校准：将“PANGE” 量程开关置于“20mΩ”, 并按下“ZERO” 调零键, 在按下“METER” 测量键同时调节调零电位器, 使显示器示值为0。 调零完毕, 应将“ZERO” 和“METER” 二键复位。
b. 准确度校准：：将“PANGE” 量程开关置于“20mΩ” 位置，并按下“19.900mΩ” 校准键，在按下“METER” 测量键同时调节“19.900mΩ” 校准电位器，使显示器示值为19.900 mΩ。 校准完毕，应立即将“19.900mΩ” 和“METER” 二键复位。值得注意的是，为避免满量程校准时显示器处于溢出临界状态，故校准值用19.900mΩ，而不是19.999mΩ。
5.3测量
5.3.1测量导线的连接
a. 电桥采用四线制测量法, 面板上有C1、P1、P2、C2四个接线柱, 其中C1、C2为电流端,P1、P2为电位端。电桥由C1、C2给被测电阻提供测试电流, 被测电阻的压降由P1、P2端引入电桥.
b. 测量导线的连接方法如图3所示, 图3a为四端引出电阻器连接方法, 如标准电阻器、分流器等，图3b为二端引出电阻器连接方法，如线绕电阻器、金属膜电阻器、电线电缆等。由理论分析可知，尽管四根测量导线有导线电阻，A、a、B、b四测量点都存在接触电阻，只要按图正确连接，电桥能有效地消除以上两种电阻对测量结果的影响。图3所测得的是被测电阻A、B两有效点之间阻值RAB。对于无专用引出端的导体，如炭精电刷块，截面积较大的金属材料等，必须采用测量夹具。

测量步骤：在完成校准、接线和量程选择前提下，按下“METER” 测量键，电桥进行测量，显示器显示的稳定读数值即为被测电阻器的准确测量值。测量完毕，应将“METER” 测量键及时复位。
5.4电桥功能
5.4.1数据保持功能：按下显示器右边“H” 保持键，指示灯亮，测试数据将保持不变。“H” 保持键复位，继续测量。
5.4.2开路报警：当被测电阻值远大于满量程值Rm乃至测量端开路时，开路报警电路工作，显示器左边出现“ALM” 提示符，而且显示器为0。
5.4.3电池欠电压报警：当充电指示灯只剩下限灯（左边红灯）亮，或LCD显示器上方出现“LOW BATT” 提示符时，表示电池容量不疋，电桥应立即停止使用，并及时进行充电8～14小时。
6. 注意事项
6.1测量时间：为防止被测电阻发热和延长电池一次充电使用时间，不仅校准时间要短，测量时间、尤其是低值电阻测量时间应尽量短。充分利用数据保持功能。测量完毕，应立即将“METER” 测量键复位。电桥测量端允许开路，但不能长时间短接。

6.2带电感的电阻器测量
带电感的电阻器测量前，在“METER” 测量键复位条件下，先连接测量导线、选择合适量程，然后按下“METER” 测量键。
显示器从开路报警状态→溢出→数字由大逐渐变小，其稳定读数值即为被测电阻测量值。测量完毕，若要卸下测量导线或测量过程中希望改变量程，必须先将“METER” 测量键复位，等感性电阻器放电完毕，方能进行操作。否则，尽管输入端接有保护电路，但感性电阻器的反电动势还有可能损坏电桥。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！

