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干式高压试验变压器利用良好的生产设备，采用线圈绕组环氧真空浇注及CD型铁芯的新工艺，和同类产品油浸式变压器相比，明显地降低重量，减少体积，在质量上提高了绝缘强度和抗湿程度，并有效地削弱了漏磁而大大加强
 
干式高压试验变压器产品具有重量轻，体积小，造型美观，性能稳定，使用携带方便等特点，特别适用于现场操作使用，是国内更新换代的新型交直流两用高压试验变压器。本系列产品适用于电力系统及各电力用户的现场检测各种电气设备的绝缘性能试验、电器产品的直流高压小电流的各种电压系统或装置中的高压电源。
 
干式高压试验变压器技术指标
1、阻抗电压: ≤12 %      
2、输出电压波形: 正弦波
3、表面温升: ＜55 ℃  
4、空载损耗: ＜0.4 %
5、允许连续运行时间: 1小时
6、间续运行时间: 连续
 
干式高压试验变压器主要产品参数
 
	 
规 格 型 号
	 
容 量
	 
输入
 
电压
	 
输出
 
电压
	 
输出
 
电流
	 
输出直流高压
	 
重 量

	
	 
（ kVA ）
	 
（ V ）
	 
（ kV ）
	 
（ mA ）
	 
（ kV ）
	 
（ kg ）

	GTB-1.5/50
	1.5
	200
或
400
	50
	30
	70
	15

	GTB-3/50
	3
	
	
	60
	
	20

	GTB-5/50
	5
	
	
	100
	
	30

	GTB-10/50
	10
	
	
	200
	
	40

	GTB-15/50
	15
	
	
	300
	
	50

	GTB-20/50
	20
	
	
	400
	
	55

	GTB-25/50
	25
	
	
	500
	
	60

	GTB-30/50
	30
	
	
	600
	
	65

	GTB-5/100
	5
	200
或
400
	100
	50
	140
	60

	GTB-10/100
	10
	
	
	100
	
	65

	GTB-15/100
	15
	
	
	150
	
	70

	GTB-20/100
	20
	
	
	200
	
	75

	GTB-25/100
	25
	
	
	250
	
	80

	GTB-15/120
	15
	
	120
	125
	 
	85

	GTB-20/120
	20
	
	
	160
	 
	90

	GTB-25/120
	25
	
	
	200
	 
	95

	GTB-30/120
	30
	
	
	250
	 
	100

	串级变6/100
	3kVA/50kV串6kVA/50kV

	串级变6/150
	3kVA/75kV串6kVA/75kV


 
干式高压试验变压器注：以上提供的目录，为本公司生产的干式试验变压器，特殊规格， 也可根据用户提供的参数和要求设计生产，以满足用户的需要。
  
干式高压试验变压器工作原理
干式高压试验变压器 输入电压为200V或400V利用电磁感应原理根据需要改变输入电压，即可获得输出高压从零伏连续可调到额定的zui高值。在作直流耐压及泄漏电流测试时，只要把高压硅堆旋装在高压输出端,即可改变输入电压，从而获得不同值的直流高压输出。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！

